## Sheet1
生态新城污水处理厂出水口氨氮在线监测仪采购报价单
单位：元
序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 指标名称 | 性能指标 |  | 质量要求 | 最高控制价 | 总价 | 质保期
1 | 氨氮在线监测仪 | 1 | 台 | 示值误差 | 20%* | ±8% | 一、进样/计量单元： 1.应由防腐蚀的材料构成，不会因试剂或试样的腐蚀性而影响测定结果。 2.计量单元应保证试剂和试样进样的稳定、准确性。 3.方便清洗和维护。 二、试剂储存单元 1.所用材质应稳定，不受储存试剂侵蚀。 2.储存的试剂量能保证仪器检测不少于168个试样。 3.在检测时段内保持试剂一直符合仪器说明书中的规定。 三、分析及检测单元 1.分析模块应采用防腐蚀耐高温材料，且易于清洗。 2.检测模块的输出信号应稳定。 3.信号转换器具有将测定值转换成相对应量的电信号输出的功能(4mA~20mADC或RS232/RS485接口)。 4.检测周期不大于60min。 | 32000 |  | 质保3年，2年内确保仪器零故障
[5 empty] | 50%* | ±5%
[5 empty] | 80%* | ±3%
|  |  |  | 定量下限 | ≤0.15mg/L（示值误差±30%）
|  |  |  | 重要性 | ≤2%
|  |  |  | 24h低溶度漂移 | ≤0.02mg/L
|  |  |  | 24h高溶度漂移 | ≤1%
|  |  |  | 记忆效应 | 80%*→20%* | ±0.3mg/L
[5 empty] | 20%*→80%* | ±0.2mg/L
|  |  |  | 电压影响试验 | ±5%
|  |  |  | pH影响试验 | ±6%
|  |  |  | 环境温度影响试验 | ±5%
|  |  |  | 实际水样比对试验 | 氨氮＜2.00mg/L | ≤0.02mg/L
[5 empty] | 氨氮≥2.00mg/L | ≤10%
|  |  |  | 最小维护周期 | ≥168h/次
|  |  |  | 有效数据率 | ≥90%
|  |  |  | 一致性 | ≥90%
注：设备量程限值可调控
说明:1.以上报价含税费、安装费、运输费、售后服务等。 2.需开增值税专用发票。 3.报价单需加盖公章。
供应商盖章:
供货人签字:
联系电话:
2024年 月 日